设计输出如下：

- 性能特点

该电源采用了谐振放大电路，工作频率为3MHZ/10MHz，具有恒流、开路、短路、过流、过压保护功能，内置300W可调开关电源。

RF200-1MHz特点如下

- 高功率密,在21×度6×10cm的体积下可以输出100-150W射频功率（300欧姆纯电阻负载）

- 频谱纯度高，谐波小，由于采用了LC谐振技术，极大地抑制了谐波的分量，正弦电压电流输出。具有低的带外EMI干扰

- 自动恒流，在高Q值LC谐振状态下，负载端可得到恒流特性，而无需电流负反馈（最大有效值电流为1.2A），这使得电源能够适应变化剧烈的动态负载。

- 短路、开路保护，当电源短路或者开路时，电源进入保护模式，直到故障消除。

- 采用高性能、低损耗、低漏磁的磁性元件，具有低的EMI辐射。

- 双路输出，通过内部继电器进行切换，可驳接两个治疗手柄。

- 内置300W高效开关电源，便于进行输出功率调节，输入端进行了完善的EMC处理。

- 接口简单，只需要两路隔离的PWM信号进行驱动，另需一路手柄选择信号。

- 原理说明

电路的原理见图一

图一 电路原理示意图

图中，LC构成了串联谐振电路，R为负载电阻

理论分析表明，当激励信号的频率和LC回路的固有频率相同即谐振时，负载电阻R中的电流和R的大小无关。其值得是

Ir=VCCωL

式中

ω=2πf

f 为激励信号的频率（也就是LC电路的谐振频率）          f=12πlc

以上述电路为核心，在外围设计出振荡、驱动、保护电路，就构成了本电源。

如图2所示

图二、原理框图

- 接口说明

RF200-1MHZ型射频电源的接口位置见图三

（见下页）

①AC输入（110/220v）   ②控制接口

③RF输出B             ④输出A

图三 接口位置图

接口②的详细说明

连接器类型：DB9RA/F(protel XDP 封装库元件名)

内部电路图参见图五

| 引脚号 | 定义 | 电气性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC 公用外部电源 | 10-15V 最大40mA | *利用跳线器J3可接到VCC1-VCC3 |
| 2 | VCC1 输出选择信号+ | 10-15V 最大10mA | 可通过跳线器J3连接到VCC |
| 3 | Select 输出选择信号- | 0-10/15V 最大10mA | **低电平： 选择B路输出 高电平： 选择A路输出 |
| 4 | VCC2 电压调节信号+ | 10-15V 最大10mA | 可通过跳线器J3连接到VCC |
| 5 | ExtAdj. 电压调节 信号- | 0-10/15V 最大10mA | ***PWM输入 低电平有效 0-100%占空比对应0-100%功率输出 |
| 6 | VCC3 脉冲控制 信号+ | 10-15V 最大10mA | 可通过跳线器J3连接到VCC |
| 7 | ExtPulseIn 脉冲控制信号- | 0-10/15V 最大10mA | 低电平有效 可接PWM或者脉冲信号（低电平期间有RF输出） |
| 8 | none |  |  |
| 9 | none |  |  |

图四  接口②的管脚定义

*为了使接口更加灵活，电路把接口部分的光耦全部独立引出（限流电阻都是1.5K），同时设置了公共电源VCC，利用跳线器J3（参见实物，在接口②的内侧）可以将各光耦的阳极通过对应的电阻接到VCC上，阴极为信号端

**高电平应不低于VCC1/VCC2/VCC3的90%

低电平应能保证光耦有5-10mA的电流通过（通过1.5K电阻，光耦的输入二极管压降为1.2V）, 上述说明也适用于ExtAdj, ExtPulseIn 信号

***建议PWM的频率为1-2KHz

图五 接口内部电路图 （charge =Select）

关于跳线器J3，见图六

图六  J3跳线器（正视图）

譬如，要短路VCC和VCC1 只需要把5脚和6脚短路就可以了（各脚的名称前面加了EX_）

J3的位置在接口②的后面并紧贴着接口②

上述各信号都是光耦的输入二极管开通时为有效

设计外部接口时，一定要保证在系统加电时，所有信号为无效状态

- 接口电路建议

- 低电平驱动方式

把所有跳线器短路，然后在各信号端接入低电平。

接口②的VCC1-VCC3空置不用，在VCC端接入公共电源正极如图6

图6.建议的接口（charge =Select）

- 高电平驱动方式

把接口②的3、5、7脚接地线并在VCC1-VCC3的端口分别接入对应的控制信号即可，但此时需要保证加电的时候各信号为低电平。

- 注意事项

- 需要保证各接口的接线没有错误方可加电。

- 电源需要放置在通风良好的地方。

- 请选用高质量的同轴电缆并注意压线质量，保证绝缘大于500V

- 负载可单极或双极应用，但尽量不开路使用

- 如果要测量输出的波形，请保证示波器的输入耐压大于500V

- 如果要测量输出功率，可使用50--300OHM负载的功率计（一定要和功率计匹配），功率计的容量要大于150W

- 华美公司电源参数：

1、电源输入：230±20%、110±20%；输入增加一级EMI滤波。

2、 电源输出：在50欧姆的负载上，输出功率为40W（功率计测量）；输出保护电压250V±10V（峰值）；使用我公司的控制器，能量在30的时候，输出电压为200±10V（峰值）。

3、电源耐压：输入对外壳2000VDC。

输出对外壳1500VDC。

- 电源外形以及安装孔尺寸：