### WO2产品功能开发需求

- 说明

W02产品为一款水质检测产品，主要通过前端传感设备获取水质的质量，再通过网传模块传输至中心平台，其模块组成主要有  MCU、TDS传感器、水质浊度传感器、水温传感器、PH传感器、投入式水位传感器、重金属分析仪、GPRS工业数据传输模块，采用太阳能板电池供电。

### 后备电源供电电压根据模块需要调整，整机功耗尽量低，保证在阴雨天供电15天以上，电池容量自定，太阳能板不宜过大，能满足基本充电功能即可，需考虑好太阳能充电电路，具有低电量告警功能；

- 整体PCB板体积尽可能小，除GPRS模块可以使用模组外，其余功能部分除传感器外，都需自主开发驱动部分（不使用成品 开发板）;

- 如MCU带数据存储可以考虑内部存储，外部存储可达512KB;

- 板载启动开关，程序下载口、运行指示灯、通讯指示灯，故障指示灯，预留4路I/O口,低电平有效，板上采用4个安装孔；

- 开发完成后，开发人员需要提供3块样板以供测试，并提供PCB图、原理图，以及各部分功能的程序源码。

### 二、各类模块参考及要求

MCU

采用STC系列单片机，除以上功能外，需预留4路I/O口。推荐选型STC12LE5A60S2.

网传模块

采用移远M26模块

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.58d0407660uC8z&id=548716982505&ns=1&abbucket=15#detail

### TDS传感器

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.25.7a3c381d97ikJC&id=540005595590&ns=1&abbucket=15#detail

水质浊度传感器

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.7a3c381d97ikJC&id=520550732661&ns=1&abbucket=15#detail

PH值传感器

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.56.473f7a47vxgRwu&id=45638081526&ns=1&abbucket=15#detail

水温传感器

https://detail.tmall.com/item.htm?id=41251333448&ali_refid=a3_430583_1006:1109983619:N:水温传感器:76e7845f3ec4107f78fa1df5fa7f637b&ali_trackid=1_76e7845f3ec4107f78fa1df5fa7f637b&spm=a230r.1.14.3

太阳能充电板

支持设备充电功能。

投入式水位传感器

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.152.70186846eHaFkN&id=540262650825&ns=1&abbucket=15#detail

亚硝酸盐浓度计/亚硝酸盐测量仪/水中重金属测量仪/水质分析仪表

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.57.46c64facbAPXa8&id=523988205512&ns=1&abbucket=15#detail

三、其它要求

当明确设计需求后，进行元器件选型，尽量选择常规产品，完成原理图（先由我们确认），最后完成PCB打样、焊接功能，样板完成后根据开发人员提供的DEMO程序进行各个子功能的测试，测试完成后交付验收。

四、报价要求

1、 承接项目人员需要报项目技术开发费用、开发周期，开发费用包括PCB板、元器件、样板一切费用。

- 个人或公司签订开发协议后，可先支付10%定金，原理图认可后再支付20%定金，各子模块测试通过后，再支付60%，剩余10%在一个月内全部付清。

- 最终需要提交的有主要元器件的技术文档（规格书）、原理图、PCB图、各子系统测试程序、系统样板、元器件清单。