## EMC
| Item Nr. | [5 empty] | Comments
Original 3386 Numbering |  | 测试项 | 测试标准 | 测试条件 | 接受条件 | 参考文件
EMC Test | EMC
7 | 1 | 射频电磁场辐射抗扰度 Radiated ,Radio-frequency,Electromagnetic Field immunity Test | GBT36242-2018燃气气体修正仪 5.9.1 GB/T17626.3-2006 IEC 61000-4-3:2002 | 试验严酷等级 E1： 3V/M 频率范围： 80-2000MHz 波形调制： 80%AM,1KHZ 正弦波 修正仪整体测试 | 修正仪试验期间应在规定的限值范围内工作正常，试验后工作正常，存储的信息不丢失，积算值的变化应不超过一个显示分辨力 | GBT36242-2018燃气气体修正仪.PDF | CLASS A
9 | 2 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 Immunity to conducted disturbances ,Induced by Radio-Frequency fields | GBT36242-2018燃气气体修正仪 5.9.2 GB/T17626.6-2008 IEC 61000-4-6:2006 | 试验严酷等级 E1： 3V 频率范围：150K- 80MHz 波形调制： 80%AM,1KHZ 正弦波 有电源线或输入输出信号线的修正仪整体测试，24V电源线注入 | 修正仪试验期间应在规定的限值范围内工作正常，试验后工作正常，存储的信息不丢失，积算值的变化应不超过一个显示分辨力 | GBT36242-2018燃气气体修正仪.PDF | CLASS A
10 | 3 | 静电放电抗扰度 ESD(Static Electricity Discharge) | GBT36242-2018燃气气体修正仪 5.9.3 GB/T17626.2-2006 IEC 61000-4-2:2006 | 试验严酷等级 3 接触放电：6KV 空气放电：8KV 实验循环次数：在同一次测量或模拟测试期间，每一试验点至少施加10次10次直接放电，放电间隔时间至少1S 修正仪整体测试 | 修正仪试验期间应在规定的限值范围内工作正常，试验后工作正常，存储的信息不丢失，积算值的变化应不超过一个显示分辨力 | GBT36242-2018燃气气体修正仪.PDF | CLASS A
11 | 4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 Electrical fast transient/burst immunity Test | GBT36242-2018燃气气体修正仪 5.9.4 GB/T17626.4-2008 IEC 61000-4-4:2004 | 试验严酷等级 E1 I/O通讯端口：+/-0.5KV（当前修正仪无） 直流电源端口(： +/-1KV 波形： 上升时间5NS； 尖峰持续50NS; 重复频率5KHZ; 脉冲群持续时间15MS； 脉冲群周期300MS； 每极性试验持续时间大于等于1分钟。 有电源线或输入输出信号线的修正仪整体测试，24V电源线注入 | 修正仪试验期间应在规定的限值范围内工作正常，试验后工作正常，存储的信息不丢失，积算值的变化应不超过一个显示分辨力 | GBT36242-2018燃气气体修正仪.PDF | CLASS A
| 5 | 工频磁场抗扰度 Power frequency Magnetic field Immunity test | GBT36242-2018燃气气体修正仪 5.9.7 GB/T17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2001 | 试验严酷等级 5 磁场强度： 100A/m | 修正仪试验期间应在规定的限值范围内工作正常，试验后工作正常，存储的信息不丢失，积算值的变化应不超过一个显示分辨力 | GBT36242-2018燃气气体修正仪.PDF | CLASS A
| 6 | 电源线和/或信号线上浪涌抗扰度 Surge Immunity test | GBT36242-2018燃气气体修正仪 5.9.6 GB/T17626.5-2008 IEC 61000-4-5:2005 | 试验严酷等级 3： 直流电源端口： 线对线 +/-1KV;线对地 +/-2KV 试验循环次数： 每一极性至少3次 有电源线或输入输出信号线的修正仪整体测试，24V电源线注入 | 修正仪试验期间应在规定的限值范围内工作正常，试验后工作正常，存储的信息不丢失，积算值的变化应不超过一个显示分辨力 | GBT36242-2018燃气气体修正仪.PDF | CLASS A