管道式土壤墒情仪需求表

| 需求概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求人 |  |  |  |  | 需求时间 |  |  | 2021-4 |  |  |
| 需求类别 |  | □用户反馈、建议，各部门结合在产品使用过程中用户的反馈或建议； □竞品分析、对比，横向对比同类产品的功能、性能指标等； □产品数据分析，产品自身在成本、故障率、工时等方面的统计、对比； □用户需求研究、调研，对客户进行需求调研、访谈等方式获取的需求； √公司业务、产品的发展，公司主营方向、产品规划所提出的需求； □其他； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品简介 |  | 墒情仪是一体化高度集成的管式土壤墒情监测仪，它可以监测同一位置多个土层深度的土壤水分、温度，并可以将数据传输到云端，深度分析数据。 目前市场上的土壤湿度采用非接触测量方法，根据土壤的介电常数特性实现测量。土壤湿度与温度为墒情仪主要测量参数，产品可扩展倾角等参数测量。土壤墒情仪采用IP68设计，可以埋入土壤内实现在线监测，采用锂电池供电方式，配合太阳能充电板实现供电。墒情仪定时采集工作，也支持加速度触发工作，可以监测墒情仪自身状态。设计有自诊断电路，可获取墒情仪状态，为后期维护提供数据。数据通过4G/5G/Lora/NBiot/RS485等方式上传，通信模块接口考虑兼容设计，可以替换。巡检人员可以使用手机APP及时连接，查看数据、状态，进行配置等操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目复杂度 |  |  |  | □A类 □B类 √C类 □D类 |  |  |  |  |  |  |
| 需求涉及范围 |  |  |  | √硬件 √软件 √结构 √测试 □认证 |  |  |  |  |  |  |
| 投资成本估算 |  |  |  |  |  | 研发工作量估算 |  |  |  | 2月，定型试产状态。 |
| 产品适用场景 |  |  |  | 水文、农业、地灾、山洪灾害预防等场景 |  |  |  |  |  |  |
| 主要性能指标 | 硬件规格性能参数 : 土壤测量范围：干土～饱和水土; 土壤测量精度：≤±3%（实验室）、≤±5%（野外）; 土壤温度范围：-30 度～60 度; 土壤温度精度：±0.5℃; 倾角测量范围：-90～90°（X/Y/Z）; 倾角精度：0.01°(-20℃～60℃); 产品外观：管道式，直径 60～80mm; 长度根据分层数定制 传感器间距：10cm; 传感器分层数量：3层～10层; 供电方式：3.7V锂电池+太阳能充电板或DC12V电源供电; 工作电流：数据采集≤30mA，通讯≤150mA，待机≤0.5mA@3.7V; 工作环境温度：-40℃～80℃; 通信方式：4G/5G/Lora/Nbiot/RS485; 运行方式：可设置为休眠工作方式，休眠电流≤0.5mA@3.7V; 支持定时唤醒工作与加速度触发唤醒工作； 平均无故障时间：不小于 25000h； 防护等级：整机 IP68； 设计要求：采用STM32L4平台，数据对接江西省水文平台（可同时连接多平台），手机APP可以进行工作参数配置与查看数据，支持远程升级，支持诊断功能（电量/设备状态/模块状态等），配置江西海盾加密芯片，实现通信数据加密与设备加密功能. APP公司已在开发，需要配合测试。 协议：《水文监测数据通信规约SL651-2014》《江西省水文监测数据通信规约实施细则-0616》 机械结构：有相关机械设计人员配合完成，外包不需要考虑该部分 设计需要控制成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □可行 □不可行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求状态评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求状态 |  |  | □功能规划 □挂起 |  |  |  | 需求优先级 |  | □高 □中 □低 |  |
| 需求目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |