- 高智能化：在线pH计采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成pH值测量、温度测量、温度自动补偿等多种功能。

- 时间显示：中文在线PH计内置时钟芯片，可以显示当前时间。

- 数据存储：仪器内置的存储芯片，可以保存过去三天的历史数据，方便用户查找。

- 冲洗继电器：仪器设置了冲洗继电器，可以通过安装电磁阀定时清洗PH电极。

- 25℃折算：对纯水和加氨超纯水进行了25℃基准温度折算，实现了显示25℃时的pH值，特别适合电厂多种水质的测量。

- 抗干扰能力强：采用最新器件，阻抗高达1012Ω；电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

- 多参数同时显示：在液晶屏上同时显示时间、pH值或mV值、温度、输出电流值。采用高亮度的128*64液晶显示模块,醒目且可视距离远。

- RS485通讯接口：MODBUS RTU通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。(选配功能)

- 工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

| 技术参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 执行标准 | JB/T 6203-92《工业pH计》； |
| pH测量范围 | 0～14.00pH （最大-2-16PH）；分度值：0.01pH ； |
| pH测量精度 | ±0.02pH； |
| ORP测量范围 | -1999～+1999mV；分度值:1mV ； |
| ORP测量精度 | ±1mV； |
| 温度测量范围 | 0～99.9℃（最大-10～130℃）；分度值：0.1℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃； |
| 自动温度补偿范围 | 0～99.9℃，（最大-10～130℃）；25℃为基准； |
| 电子单元重复性误差 | ±0.02pH； |
| 稳 定 性 | ±0.02pH/24h； |
| 输入阻抗 | ≥1012 Ω； |
| 电流隔离输出 | 4～20mA； |
| 输出电流误差 | ≤±1%FS； |
| 高低报警继电器 | AC220V、3A； |
| 数据储存 | 72个点，三天数据。 |
| RS485通讯接口 | MODBUS RTU协议；选配； |
| 供电电源 | AC220V±22V ，50±1Hz；可选配DC24V±2.4V（订货指明）； |
| 防护等级 | IP54； |
| 外形尺寸 | 96（长）×96（宽）×110（深）mm； |
| 开孔尺寸 | 92×92 mm； |
| 仪器重量 | 变送器：0.8kg ； |
| 工作条件 | 环境温度：0～60℃ 相对湿度：<85%； |
| 电极线长 | 标配5米；可配三复合或两复合电极。 |

菜单结构

通过按在线PH计的变送器上MENU键并输入正确密码后就能进入菜单界面，菜单是单级菜单，功能和相关参数如表所示。

| 序号 | 菜单项 | 设定参数 | 范围 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高报警设置 | 设定高报警继电器开启PH值 | -20.00~20.00PH | 14.00 PH |
| 2 | 低报警设置 | 设定低报警继电器开启PH值 | -20.00~20.00 PH | 0.00 PH |
| 3 | 4mA设置 | 设定4mA输出电流对应PH值 | -20.00~20.00 PH | 0.00 PH |
| 4 | 20mA设置 | 设定20mA输出电流对应PH值 | -20.00~20.00 PH | 14.00 PH |
| 5 | 迟滞量设置 | 设定高低报警迟滞量值 | 0.00~1.00 PH | 0.00 PH |
| 6 | 时间设置 | 设定当前时间 |  | 当前时间 |
| 7 | 温度修正 | 修正温度值 | -99.9~+99.9 ℃ | 0.00 |
| 8 | 电位值修正 | 输入密码 | 0000-9999 | 9999 |
|  |  | 系数修正 | 0.900%~1.100% | 1.000% |
|  |  | 偏移 | -99mV - +99mV | 0mV |
| 9 | 滤波系数 | 设置滤波系数值（值越大越稳定） | 0~5 | 0 |
| 10 | 两点标定 | PH计标定 |  |  |
| 11 | 已经PH标定 | 修正PH偏移量 | -20.00~20.00PH | 0.00 PH |
| 12 | 手动温补 | 两复合电极温度补偿值 | 0.0~+99.9 ℃ | 25.0℃ |
| 13 | 密码设置 | 设置进入菜单的密码 | 0000-9999 | 0000 |
| 14 | 通讯设置 | 设置仪表号 | 0-255 | 001 |
|  |  | 波特率 |  | 9600 |
| 15 | 出厂设置 | 恢复出厂设置 | 密码：9999 |  |
| 16 | 电流修正 | 修正4-20mA电流输出偏移量 | -9.99~+9.99mA | 0.00mA |
| 17 | 历史数据 | 记录过去三天的数据（1个点/h） |  |  |
| 18 | 冲洗继电器 | PH冲洗继电器开关和间隔时间 |  |  |
| 19 | 测量模式 | 设置显示PH或ORP值 |  | PH值 |