主设备

控制板

注射泵

50ml标准医疗注射器器

1mm管子精准出水

推杆

工作描述：控制板通过相关接口（可以是串口，也可以是传感器接口和电机接口），控制注射泵推动注射器注射药物，其中注射泵属于本次讨论的定制模块

技术要求：

1、50ml标准注射器流速0-25ml/min可调节，步进0.1ml/min，流量精度小于±2%

- 注射泵具有压力传感器，可检测注射器注射压力值，压力值大于300mmHg反馈给主控报警

- 注射泵可检测注射器是否正确安装

- 注射泵可检测注射器液体是否耗尽

- 注射泵具有注射器容量识别功能（至少能识别10ml.20ml.30ml.50ml几种标准注射器）

- 注射泵具有速度反馈功能

- 需要定制的模块如图