电磁流量计转换器
    电磁流量转换器用于将流量传感器的输出信蝇泄放大，并转换为标准信号(电流、电压或频率信号)，用于后续的流量记录、积算和控制等。
    ①电磁流量转换器功能
    a.线性放大.转换器应具有可调节其放大倍数的线性放大功能，并将不同类型传感器的输出信号转换为标准的电流、电压或频率信号。
    b.抑制干扰。转换器应具有抑制正交干扰、同相干扰、极化电压干扰和其他电磁干扰的能力。具有分辨干扰、抑制干扰、消除干扰的能力。例如，常采用相敏检波方式分辨正交干扰，并将分辨出的干扰信号反馈方式馈送放大器负端，以抵消其影响;采用对称均匀的结构、严格的屏蔽、良好的接地和恒流源电路等措施来削弱和抑制同相干扰的影响;采用差分放大电路以抑制共模干扰等。
    c.提高测量精度.转换器应具有足够高的输人阻抗，降低和减小传感器内阻变化的影响，提高测量精度，降低可测流体电导率的下限，扩大流量计应用范围。通常，传感器内阻约为200kΩ，转换器输人阻抗应大于200MΩ
    d.当电极直径远小于电极间距离时，传感器内阻r(Ω)与电极直径d(cm)、被测流体电导率下限σ(S/cm)的关系为:rdσ=1.因此，传感器内阻200Ω，电极直径1cm时，可测流体的电导率下限约为0.5×10-5S/cm。
    e.能够补偿电源电压和频率的影响.交流励磁电源电压和频率的波动将影响输出电动势。为此，转换器常采用测量流量信号。与励磁电源幅值(Bm sincat )的比值，而不直接测量感应电动势。.对矩形波励磁方式的电磁流量计，磁感应强度不受励磁电源电压和频率影响，可直接测量电动势。
    ②电磁流量转换器的组成
a.低频矩形波(双频或高频)的恒流源励磁电路。
b.差动前置放大器、具有低通滤波器的主放大器。
c.同步采样和保持电路。
d.模拟电流信号输出和频率输出、流量积算的变换电路。
e.单片机(包括CPU、内存储器、输人输出电路、键盘显示驱动、数字通信接口电路等)。
f.辅助电路，包括状态报著、空管报替等电路。
g.电源电路。