LVDT信号放大采集板

- LVDT原理

LVDT（Linear Variable Displacement Transducer）是线性可变差动变压器缩写，属于直线位移传感器。工作原理基于磁芯可动变压器，它由一个初级线圈、两个次级线圈、铁芯、线圈骨架、外壳等部件组成。LVDT工作过程时，初级施加一个几千HZ的励磁电压，两个初级会产生感应电压，感应电压根据磁芯的位置不同而不同，这样就将位置信息转化为电信息。需要注意的是磁芯运动不能超出线圈的线性范围，否则将产生非线性值，因此所有的LVDT均有一个线性范围。

- LVDT信号调理

图1 典型LVDT信号调理电路

如图1所示，LVDT信号调理通常在初级测施加一个交流励磁信号，然后检测次级线圈的感应电压。感应电压也是交流信号，一般通过有效值转换电路或者峰值检测电路转换成直流信号，再进入ADC检测。电路由于没有检测励磁信号的变化，在励磁信号不稳定时候，容易引起误差或不稳定性，比如温度带来的励磁信号漂移会带来检测结果的漂移。

图2 改进的LVDT信号调理电路

图2是改进的LVDT信号调理电路，与图1不同在于，电路同时检测初级、次级电压，通过比较这两个电压的比值来测量位移变化，这样的好处是将温度或者其它因素带来的励磁信号漂移而引起的测量误差消除。

- 马波斯LVDT F10参数

- 设计指标

1）	量程2000um

2） 	分辨率0.1um

3） 	非线性误差±0.5%，满量程误差±0.25%，任意10um误差±0.3um

4） 	温漂≤1um，稳定性0.5um

5） 	可批量标定量产

- 设计要求

- 电源

5V输入电压，通过7芯排线从仪表主板供电。

- 与仪表主板的通讯方式频率：仪表主板按设定的采样周期读取。（10ms、17ms、30ms、50ms）

- 与仪表主板的通讯方式：串口通讯  8 N 2 38400

- 查询帧与应答帧格式：

- 查询帧：07 E4 01 00 + 2Bytes 校验和

- 应答帧：07 E4 01 04 + 4Bytes数据位 + 2Bytes 校验和

- 功能：马波斯位移传感器直接输出感应线圈被激励后的交流信号，不能直接输入AD采样模块或者通讯单元。需要经过放大器装置，进行信号转换，输出可供AD模块采集使用的电压或者电流信号，再转换为位移数字信号，经RS232串口通讯输出到仪表主板。

- 仪表主板处理从（马波斯）放大采集板收到的数据。

马波斯数据位（4bytes）含义

例子：数据位为21 23 40 01  代表+2.1234mm，最后一个字节代表数据的正负值，数据位为21 23 40 00  代表-2.1234mm ，最后一个字节代表数据的正负值。

数据处理思路：

接收数据单位以0.1um   （XXXXX）

百分表：0.01mm（100 * 0.1um）

数据精确到XXXXX的第三位就可以，后面两位可以在处理时处理默认等于0

千分表：0.001mm（10 * 0.1um）

数据精确到XXXXX的第四位就可以，后面一位可以在处理时处理默认等于0

万分表：0.0001mm（0.1um）

数据精确到XXXXX最后一位，不用处理

仪表主板通过串口接收数据：

仪表主板收到数据后解析，SensorData是位移传感器值。